表 1　直流电压档校准原始数据

| U设 (mV) | U测 (mV) |
| --- | --- |
| 0 | 0.02 |
| 20 | 20.04 |
| 40 | 40.06 |
| 60 | 60.08 |
| 80 | 80.1 |
| 100 | 100.12 |
| 120 | 120.14 |
| 140 | 140.16 |
| 160 | 160.18 |
| 180 | 180.2 |
| 200 | 200.22 |

表 2　直流电压档校准计算明细

| set | measured | error |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.02 | 0.02 |
| 20 | 20.04 | 0.04 |
| 40 | 40.06 | 0.06 |
| 60 | 60.08 | 0.08 |
| 80 | 80.1 | 0.1 |
| 100 | 100.12 | 0.12 |
| 120 | 120.14 | 0.14 |
| 140 | 140.16 | 0.16 |
| 160 | 160.18 | 0.18 |
| 180 | 180.2 | 0.2 |
| 200 | 200.22 | 0.22 |

表 3　直流电压档校准结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 校准斜率 | 1.001 |  |
| 截距 | 0.02 | mV |
| R^2 | 1 |  |
| 最大绝对误差 | 0.22 | mV |

表 4　直流电流档校准原始数据

| I设 (mA) | I测 (mA) |
| --- | --- |
| 0 | 0.01 |
| 2 | 2.008 |
| 4 | 4.006 |
| 6 | 6.004 |
| 8 | 8.002 |
| 10 | 10 |
| 12 | 11.998 |
| 14 | 13.996 |
| 16 | 15.994 |
| 18 | 17.992 |
| 20 | 19.99 |

表 5　直流电流档校准计算明细

| set | measured | error |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.01 | 0.01 |
| 2 | 2.008 | 0.008 |
| 4 | 4.006 | 0.006 |
| 6 | 6.004 | 0.004 |
| 8 | 8.002 | 0.002 |
| 10 | 10 | 0 |
| 12 | 11.998 | -0.002 |
| 14 | 13.996 | -0.004 |
| 16 | 15.994 | -0.006 |
| 18 | 17.992 | -0.008 |
| 20 | 19.99 | -0.01 |

表 6　直流电流档校准结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 校准斜率 | 0.999 |  |
| 截距 | 0.01 | mA |
| R^2 | 1 |  |
| 最大绝对误差 | 0.01 | mA |

表 7　电阻档校准原始数据

| R设 (kΩ) | R测 (kΩ) |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0.2 | 0.2004 |
| 0.4 | 0.4008 |
| 0.6 | 0.6012 |
| 0.8 | 0.8016 |
| 1 | 1.002 |
| 1.2 | 1.2024 |
| 1.4 | 1.4028 |
| 1.6 | 1.6032 |
| 1.8 | 1.8036 |
| 2 | 2.004 |

表 8　电阻档校准计算明细

| set | measured | error |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0.2 | 0.2004 | 0.0004 |
| 0.4 | 0.4008 | 0.0008 |
| 0.6 | 0.6012 | 0.0012 |
| 0.8 | 0.8016 | 0.0016 |
| 1 | 1.002 | 0.002 |
| 1.2 | 1.2024 | 0.0024 |
| 1.4 | 1.4028 | 0.0028 |
| 1.6 | 1.6032 | 0.0032 |
| 1.8 | 1.8036 | 0.0036 |
| 2 | 2.004 | 0.004 |

表 9　电阻档校准结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 校准斜率 | 1.002 |  |
| 截距 | -8.610772e-17 | kΩ |
| R^2 | 1 |  |
| 最大绝对误差 | 0.004 | kΩ |

表 10　未知电阻测量原始数据

| 标准表读数 (kΩ) | 组装表读数 (kΩ) |
| --- | --- |
| 1.2 | 1.202 |
| 1.2 | 1.202 |
| 1.2 | 1.202 |

表 11　未知电阻测量结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 标准值均值 | 1.2 | kΩ |
| 测量值均值 | 1.202 | kΩ |
| 相对误差 | 0.166667 | % |

表 12　交流电压档校准（选做）原始数据

| U设 (mV) | U测 (mV) |
| --- | --- |
| 0 | 0.03 |
| 20 | 19.99 |
| 40 | 39.95 |
| 60 | 59.91 |
| 80 | 79.87 |
| 100 | 99.83 |
| 120 | 119.79 |
| 140 | 139.75 |
| 160 | 159.71 |
| 180 | 179.67 |
| 200 | 199.63 |

表 13　交流电压档校准（选做）计算明细

| set | measured | error |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.03 | 0.03 |
| 20 | 19.99 | -0.01 |
| 40 | 39.95 | -0.05 |
| 60 | 59.91 | -0.09 |
| 80 | 79.87 | -0.13 |
| 100 | 99.83 | -0.17 |
| 120 | 119.79 | -0.21 |
| 140 | 139.75 | -0.25 |
| 160 | 159.71 | -0.29 |
| 180 | 179.67 | -0.33 |
| 200 | 199.63 | -0.37 |

表 14　交流电压档校准（选做）结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 校准斜率 | 0.998 |  |
| 截距 | 0.03 | mV |
| R^2 | 1 |  |
| 最大绝对误差 | 0.37 | mV |

表 15　交流电流档校准（选做）原始数据

| I设 (mA) | I测 (mA) |
| --- | --- |
| 0 | 0.01 |
| 2 | 2.014 |
| 4 | 4.018 |
| 6 | 6.022 |
| 8 | 8.026 |
| 10 | 10.03 |
| 12 | 12.034 |
| 14 | 14.038 |
| 16 | 16.042 |
| 18 | 18.046 |
| 20 | 20.05 |

表 16　交流电流档校准（选做）计算明细

| set | measured | error |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.01 | 0.01 |
| 2 | 2.014 | 0.014 |
| 4 | 4.018 | 0.018 |
| 6 | 6.022 | 0.022 |
| 8 | 8.026 | 0.026 |
| 10 | 10.03 | 0.03 |
| 12 | 12.034 | 0.034 |
| 14 | 14.038 | 0.038 |
| 16 | 16.042 | 0.042 |
| 18 | 18.046 | 0.046 |
| 20 | 20.05 | 0.05 |

表 17　交流电流档校准（选做）结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 校准斜率 | 1.002 |  |
| 截距 | 0.01 | mA |
| R^2 | 1 |  |
| 最大绝对误差 | 0.05 | mA |

图 1　直流电压档校准

图 2　直流电流档校准

图 3　电阻档校准

图 4　未知电阻测量

图 5　交流电压档校准（选做）

图 6　交流电流档校准（选做）

第三部分　数据分析与处理

直流电压档校准

200 mV 档校准曲线。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

第 1 组逐点代入：set=0，measured=0.02，error=0.02。

第 2 组逐点代入：set=20，measured=20.04，error=0.04。

第 3 组逐点代入：set=40，measured=40.06，error=0.06。

第 4 组逐点代入：set=60，measured=60.08，error=0.08。

第 5 组逐点代入：set=80，measured=80.1，error=0.1。

第 6 组逐点代入：set=100，measured=100.12，error=0.12。

第 7 组逐点代入：set=120，measured=120.14，error=0.14。

第 8 组逐点代入：set=140，measured=140.16，error=0.16。

第 9 组逐点代入：set=160，measured=160.18，error=0.18。

第 10 组逐点代入：set=180，measured=180.2，error=0.2。

第 11 组逐点代入：set=200，measured=200.22，error=0.22。

本组数据代入后：校准斜率=1.001 ；截距=0.02 mV；R^2=1 ；最大绝对误差=0.22 mV。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

直流电流档校准

20 mA 档校准曲线。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

第 1 组逐点代入：set=0，measured=0.01，error=0.01。

第 2 组逐点代入：set=2，measured=2.008，error=0.008。

第 3 组逐点代入：set=4，measured=4.006，error=0.006。

第 4 组逐点代入：set=6，measured=6.004，error=0.004。

第 5 组逐点代入：set=8，measured=8.002，error=0.002。

第 6 组逐点代入：set=10，measured=10，error=0。

第 7 组逐点代入：set=12，measured=11.998，error=-0.002。

第 8 组逐点代入：set=14，measured=13.996，error=-0.004。

第 9 组逐点代入：set=16，measured=15.994，error=-0.006。

第 10 组逐点代入：set=18，measured=17.992，error=-0.008。

第 11 组逐点代入：set=20，measured=19.99，error=-0.01。

本组数据代入后：校准斜率=0.999 ；截距=0.01 mA；R^2=1 ；最大绝对误差=0.01 mA。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

电阻档校准

2 kΩ 档校准曲线。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

第 1 组逐点代入：set=0，measured=0，error=0。

第 2 组逐点代入：set=0.2，measured=0.2004，error=0.0004。

第 3 组逐点代入：set=0.4，measured=0.4008，error=0.0008。

第 4 组逐点代入：set=0.6，measured=0.6012，error=0.0012。

第 5 组逐点代入：set=0.8，measured=0.8016，error=0.0016。

第 6 组逐点代入：set=1，measured=1.002，error=0.002。

第 7 组逐点代入：set=1.2，measured=1.2024，error=0.0024。

第 8 组逐点代入：set=1.4，measured=1.4028，error=0.0028。

第 9 组逐点代入：set=1.6，measured=1.6032，error=0.0032。

第 10 组逐点代入：set=1.8，measured=1.8036，error=0.0036。

第 11 组逐点代入：set=2，measured=2.004，error=0.004。

本组数据代入后：校准斜率=1.002 ；截距=-8.610772e-17 kΩ；R^2=1 ；最大绝对误差=0.004 kΩ。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

未知电阻测量

组装表与标准表结果比较。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

本组数据代入后：标准值均值=1.2 kΩ；测量值均值=1.202 kΩ；相对误差=0.166667 %。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

交流电压档校准（选做）

200 mV 交流电压档校准。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

第 1 组逐点代入：set=0，measured=0.03，error=0.03。

第 2 组逐点代入：set=20，measured=19.99，error=-0.01。

第 3 组逐点代入：set=40，measured=39.95，error=-0.05。

第 4 组逐点代入：set=60，measured=59.91，error=-0.09。

第 5 组逐点代入：set=80，measured=79.87，error=-0.13。

第 6 组逐点代入：set=100，measured=99.83，error=-0.17。

第 7 组逐点代入：set=120，measured=119.79，error=-0.21。

第 8 组逐点代入：set=140，measured=139.75，error=-0.25。

第 9 组逐点代入：set=160，measured=159.71，error=-0.29。

第 10 组逐点代入：set=180，measured=179.67，error=-0.33。

第 11 组逐点代入：set=200，measured=199.63，error=-0.37。

本组数据代入后：校准斜率=0.998 ；截距=0.03 mV；R^2=1 ；最大绝对误差=0.37 mV。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

交流电流档校准（选做）

20 mA 交流电流档校准。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

第 1 组逐点代入：set=0，measured=0.01，error=0.01。

第 2 组逐点代入：set=2，measured=2.014，error=0.014。

第 3 组逐点代入：set=4，measured=4.018，error=0.018。

第 4 组逐点代入：set=6，measured=6.022，error=0.022。

第 5 组逐点代入：set=8，measured=8.026，error=0.026。

第 6 组逐点代入：set=10，measured=10.03，error=0.03。

第 7 组逐点代入：set=12，measured=12.034，error=0.034。

第 8 组逐点代入：set=14，measured=14.038，error=0.038。

第 9 组逐点代入：set=16，measured=16.042，error=0.042。

第 10 组逐点代入：set=18，measured=18.046，error=0.046。

第 11 组逐点代入：set=20，measured=20.05，error=0.05。

本组数据代入后：校准斜率=1.002 ；截距=0.01 mA；R^2=1 ；最大绝对误差=0.05 mA。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

第四部分　拓展、建议、误差分析与总结

拓展方向

可进一步做量化误差占比和电阻网络最坏容差传播分析。

改进建议

各档位预热后校零，输入从低到高单向调节并重复测量；未知电阻应落在校准区间内。

误差分析

量化分辨率、分压分流电阻容差、标准表准确度、接触电阻与读数波动。

总结

以上结果来自本次提交数据的公式计算与拟合。算法单元测试与合成 fixture 可验证计算链和文档结构，但不能据此断言完整真实实验数据一定正确；真实结论仍需结合原始记录、仪器条件和讲义判据审核。